安徽三联学院大学物理实验室项目品目、数量、参数清单

| 序号 | 主要设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迈克尔逊干涉仪 | HG-WSM-T | 台 | 10 | 实验内容： 1、组装并调节迈克耳逊干涉仪 2、迈克尔逊干涉仪的调节与使用 3、观察点光源非定域干涉条纹 4、测量激光器波长 5、等倾干涉及等厚干涉的调节 主要技术参数： 1、移动镜移动范围 ：0-100mm 2、移动镜粗动测微手轮分度值 ：0.01mm， 3、移动镜微动测微手轮分度值 ：0.0001mm 4、动镜移动精度（微调）：0.0001mm 5、分束板和补偿板平面度：≤λ/25 6、反射镜外径尺寸35mm，调节全部采用精密二维光学调整架结构，高稳定性、长使用寿命，配置高精度进口细牙螺纹副，170牙及螺距0.15mm 7、箱式底座，蜂窝减震 8、光源：一体式氦氖激光器，输入电压：220V交流；输出功率分别大于1.5mW、带可调式升降调节机构，俯仰可调；附带强磁性专用扩束镜；圆盘铸铁底座，稳固且三维可调； 9、整体配置一套电动控制系统，读数精度0.0001mm 10、相关图像采集装置与数据采集器相连，配置通用数字化物理实验平台使用； |
| 2 | 弗兰克赫兹实验仪 | HG-FH-I | 台 | 12 | 1、弗兰克—赫兹管:充氩气弗兰克—赫兹管，不需加热，氩管管子结构：4级寿命≥3000hrs；金属封装抗干扰能力强，可视性窗口或分离式结构选配 2、工作电源及扫描电源（三位半数显）：灯丝电压：DC 0～6.3V，±1%；第一栅压：DC 0～5V，±1%；第二栅压：DC 0～110V，±1%(自动扫描/手动)；拒斥电压：DC 0～15V，±1% ； 3、微电流测量仪（三位半数显）：测量范围：10-6～10-9A，±1%； 量程自动切换 4、手动、半自动、自动相结合的多种实验方式，能动态显示曲线的行程过程 5、采用数字编码开关及按键配合（使用次数在100万次以上）；带漏电保护功能 6、带标准示波器接口，在示波器上可直接观测到6个谱峰以上。 |
| 3 | 示波器 | DS1202Z-E | 台 | 47 | 1、模拟通道实时采样率1 GSa/s，标配24 Mpts存储深度 2模拟通道，模拟通道带宽200 MHz 3、30000 wfms/s的波形捕获率 4、实时的硬件波形录制、回放功能，最多可录制60 000帧 5、多级灰度显示 6、低底噪声，1 mV/div至10 V/div的超宽垂直动态范围。 7、可与实验室现有仪器设备配套使用，无缝衔接。 |
| 4 | 信号发生器 | DG1022Z | 套 | 25 | 1、双通道。 2、最高输出评率25MHz。 3、采样率200MSa/s。 4、垂直分辨率14bits。 5、可与实验室现有仪器设备配套使用，无缝衔接。 |
| 5 | 声速测定仪 | SV-HG | 台 | 22 | 实验内容： 1、声速测定仪的调节与使用 2、驻波法测量声速 3、相位法/李萨如图法测量波长 4、干涉法/相位法测量数据处理 5、时差法测量声速 6、体介质中的声速测量 7、数据的处理 主要技术参数： 1、超声实验装置： （1）环境适应性：工作温度10—35℃：相对湿度25-75％。 （2）配对压电陶瓷换能器：谐振频率：37±3kHz；可承受的连续电功率不小于10W。 （3）两换能器之间测试距离：50—300mm。 （4）距离测试装置：数显游标卡尺，分度值0.01mm。 （5）外形：测试架外形尺寸500*l00*l70mm。 2、声速测试仪信号源： （1）连续波频率范围：20kHz一45kHz，分辨率：1Hz，5位数字显示。（2）计时范围：0.1us—6ms, 分辨率：0.lus，5位数字显示。 （3）激励输出电压：最大输出电压：15Vp-p；最大输出功率：2W ，连续可调。 （4）接收信号放大器：多档可调，放大倍率：1-10倍。 （5）抗电强度： 50Hz正弦波500V电压1 min耐压试验。 （6）工作电压： 交流220V（±10%） 最大工作电流：0.15A 3、测量方法：驻波法、相位法、时差法 4、测量介质：空气 |
| 6 | 台式电脑 | GeekPro台式机 | 台 | 2 | 1、CPU: i5 14代（含核显），DDR5内存16G，4G以上独立显卡； 2、SSD 1T（支持NVME协议）,机械硬盘1T； 3、系统：支持Win10、Win11； 4、27寸2K分辨率显示器。 |
| 7 | 台式万用表 | DM858E | 台 | 25 | 1、自动/手动量程。 2、精度五位半。 3、电流量程上限3A。 4、7英寸触摸屏。 5、读数速率80读数/秒。 6、交直流、任意传感器测量。 |
| 8 | 常用磁场分布测量组合仪 | ZKY-PEE0400 | 台 | 7 | 一、主要实验内容： 1、学习霍尔效应原理，测绘霍尔元件的曲线； 2、学习利用霍尔效应测量磁感应强度B； 3、学习用“对称交换测量法”消除负效应产生的系统误差； 4、测量螺线管的磁场分布； 5、测量双线圈的磁场分布； 6、测量电磁铁的磁场分布。 二、主要技术参数： 1、设备由霍尔效应实验仪、螺线管磁场实验仪、双线圈磁场实验仪、电磁铁磁场实验仪等组合而成； 2、励磁恒流源0～0.5A，调节细度＜1mA，稳定度＜10-5，3位半LED数显； 3、样品工作电流源0～5mA，调节细度＜10µA，稳定度＜10-5，3位半LED数显； 4、直流数字毫伏表0～20mV、0～2000mV两档，分辨率10µV，3位半LED数显； 5、砷化镓霍尔片，霍尔灵敏度≥150mV/(mA•T)； 6、二个励磁线圈：线圈匝数1400匝(单个)；有效直径72mm；二线圈中心间距52mm； 7、螺线管线圈匝数1800匝，有效长度181mm，等效半径21mm； 8、电磁铁：使用直角 C 形电磁铁提供磁场，磁芯截面积22X18mm，磁芯位置可微调，距离微调范围1mm； 9、双线圈和电磁铁移动尺装置：横向移动距离70mm，纵向移动距离25mm，距离分辨率0.1mm； 10、螺线管移动尺装置：横向移动距离235mm，纵向移动距离20mm，距离分辨率0.1mm。 |
| 9 | 光电效应（普朗克常数）实验仪 | HG-GD-3 | 台 | 12 | 1、微电流测量范围：10-6～10-13A，分六档，3位半位数显； 2、光电管工作电源范围：-2V～+2V；-2V～+30V两档，稳定度0.1%； 3、光电管光谱响应范围：340～700nm； 4、汞灯可用谱线：365.0nm，404.7nm，435.8nm，546.1nm，578.0nm； 5、h值与理论值的误差：≤3%；所有滤光片全部经光谱仪检测； 6、数字式超低输入偏置电流放大器，测量精度和稳定性国内领先； 7、滤色片采用全密封装置，可旋转五组滤色片和三组光阑弹性固定，防止掉落或遗失； |
| 10 | 实验台 | 120*75*80cm | 张 | 24 | 1、120*75*80cm； 2、台面为实芯理化板； 3、钢木结构； 4、按消防标准，线路改造，最新国标公牛排插； 5、配套椅子。 |

备注：本清单所拟型号、技术参数允许适量变动，但使用性能、使用功能不能缺失；对投标设备品牌没有限定。

以下空白