附件：新增仪器设备详细技术参数一览表（本清单所拟规格型号、技术参数允许适量变动，但使用性能、使用功能不能缺失）
	序号
	主要设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	详细技术参数

	1
	双摇护理床
	LK-200
	张
	16
	1.外形尺寸：长度≥2150㎜，床面宽度≥900㎜，床体标准高度≥500mm；
2.背板调节≥75°，腿部调节≥35°，四角刹车；
3.床体骨架采用≥40*80*1.5mm的成型方管焊接而成，表面采用打磨抛光处理，无焊缝和焊疤；
4.★病床动载240kg，静载400kg；（提供带有CMA或CNAS认证标记的第三方产品检测报告有关证明）
5.床面：采用≥1.5mm的冷轧钢板，冲压成凹型，多气孔设计，便于透气并具有防滑功能；
6.★床体采用优质抗菌粉末静电喷涂而成，具有环保、抗菌的作用，喷塑涂层硬度达到3H,喷涂涂层厚度≥150μm；耐冲击，冲击强度冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹。（提供带有CMA或CNAS认证标记的第三方产品检测报告有关证明）
7.★床面背板承重≥100kg载荷下，起落应均匀平稳；（提供带有CMA或CNAS认证标记的第三方产品检测报告有关证明）
8.★涂料对微生物大肠挨希氏菌和金黄色葡萄球菌均具有抗菌作用；（提供带有 CMA 或CNAS认证标记的第三方产品检测报告有关证明）
9★.整床通过800h盐雾测试，金属喷涂件和电镀件的表面保护度、生锈度符合相关要求；（提供制造商带有 CMA 或CNAS认证标记的第三方产品检测报告有关证明）
10.床头、床尾板采用ABS工程塑料吹塑成型，采用挂式可拆卸设计，便于装拆，一体无缝，结构稳定可靠，尾板外侧设有病人信息卡插槽。床头、床尾板的拖拽强度及冲击强度均≥60kg/cm³；
11.★全覆式铝合金折叠护栏采用加厚铝合金材质，经久耐用，不易变形，抗腐蚀，光滑美观易清洁。通过80kg沙袋撞击实验。护栏提升≥20万次，升降灵活，无异响，零部件无松动，左右单向晃动≤20m，护栏开闭功能正常使用；（提供制造商带有 CMA 或CNAS认证标记的第三方产品检测报告有关证明）
12.摇杆传动升降系统，无塑料结构，耐磨、抗压、寿命长，加装双向到位无极限保护装置、增强使用寿命和安全性能，保证使用省力、摇动顺畅；
13.所用丝杆具备过载保护结构和双向到位极限空转保护功能，螺母采用优质黄铜材质，具有超强承重能力，每支丝杠可通过独立承重≥700kg 的测；
14.配套床垫厚度7cm，材质：椰棕+海绵。

	2
	床头柜
	C5
	张
	16
	1.规格尺寸约：470*480*750mm；
2.分为三个结构，上层为单层抽拉放置碗筷，水杯等轻便的物品，中层为抽屉，下层为单开门，内部有一层隔板；
3.柜体两侧均有隐藏式毛巾架。

	3
	床旁凳
	定制
	个
	16
	1.规格尺寸约：35*45*55cm；
2.材质：实木。

	4
	医用隔帘
	定制
	套
	16
	1.厚约：35mm轨道断面；
2.轨道：铝合金材质，滑车：工程塑料注压成型；
3.隔帘材质：聚酯纤维（涤纶）纱线阻燃；
4.★医用轨道、医用帘提供带有 CMA 或CNAS认证标记第三方检测机构出具的检测报告。

	5
	输液架
	D10
	个
	16
	1.升降杆材质不锈钢管长度：1000mm；
2.立杆材质不锈钢管长度：1000mm；
3.安装后高度调节范围：1200-2000mm。

	6
	治疗车
	B14
	辆
	16
	1.规格尺寸：≥650×400×900mm；
2.材质：304不锈钢材质，管材为Φ25×1.5不锈钢管； 
3.脚轮采用φ100包罩万向轮；
4.结构：上下层三面护栏，中间一个抽屉、一个塑料污物桶可旋转。

	7
	设备带
	HX-SBD
	组
	8
	1.高强度铝合金材质，表面采用静电喷塑工艺处理；
2.配置：床头对讲分机，护理开关、多功能插座2个，灯管，电源开关，氧气终端和吸引终端各1个，2个封头；
3.可连接呼叫系统；系统可通电，可连接供气及负压系统；
4.★设备带上具有时钟功能（需提供检验报告证明）。
5.★可以改变设备带上屏幕的亮度（需提供检验报告证明）。
6.设备带规格尺寸约：200*55*1.2mm。

	8
	操作台
	JYC-K02
	组
	10
	1.操作台面：采用实芯理化板，结构坚固致密、能抗强冲击、耐腐蚀、防水、耐高温（140℃）、并具有良好的承重性能，周边加厚处理，防止积水滴入柜体内，易于清洁维护；
2.柜体材质：采用钢木板材质，所有柜体表面均经过粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨；
3.★滑轨：耐久性不低于80000次滑动（提供带有 CMA 或CNAS认证标记第三方检测机构出具的检测报告）；
4.铰链：采用弹簧铰链(DTC),非焊接方式将铰链和柜体及柜门固定；
5.★铰链：耐久性不低于50000次闭合（提供带有 CMA 或CNAS认证标记第三方检测机构出具的检测报告）；
6.操作台由两层组成，上面为抽屉，下面为对开门柜子，带轮子可移动；
7.规格尺寸约：1200mm*700mm*800mm。

	9
	器械柜
	LK-221
	组
	10
	1.规格：900×400×1750mm；
2.整柜采用1.0 mm厚304不锈钢板制造而成，外观美观平整、端正，四角平行，表面无锋棱、毛刺等；
3.柜体为双开门，内为活动隔板，可根据需要自行调节高度；
4.外面玻璃门玻璃厚度5.0mm，玻璃周围嵌入有防震作用装饰条；
5.额定载荷：每层搁板为20㎏，额定总载荷为80㎏；
5.柜门均带锁。

	10
	护理模型人
	AO20
	台
	16
	1.可进行洗头、洗脸和床上擦浴；
2.可进行口腔护理；
3.可进行简易气管切开护理；
4.可进行氧气吸入疗法(鼻塞法、鼻导管法)；
5.可进行鼻饲法；
6.可进行简易洗胃法；
7.可进行简易心肺复苏按压；
8.可进行各种简易穿刺模拟:胸腔穿刺、肝脏穿刺、肾脏穿刺、腹腔穿刺、骨髓穿刺、腰椎穿刺；
9.可进行三角肌注射及皮下注射；
10.可进行静脉注射；
11.可进行静脉输液；
12.可进行臀部肌肉注射；
13.可进行女性导尿。

	11
	臀部肌肉注射模型
	NM2355
	个
	16
	1.模拟一成人臀部，可实现侧卧、俯卧两种操作体位；
2.注射部位模块可更换，经济实用；
3.肌内注射，可注入、排出真实液体；
4.灌肠术：可将模拟灌肠液直接注入模型；
5.可反复进行练习。

	12
	静脉输液手臂模型
	NM2205
	个
	16
	1.模拟一成人左手臂，由8条模拟血管构成完整的手臂静脉系统，包括头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉、副头静脉、手背静脉网等；
2.高分子环保材料制成，体表标志明显，便于操作定位；
3.静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习；
4.肌内注射：三角肌部位；
5.皮下注射：三角肌下缘部位；
6.可反复进行练习。

	13
	皮内注射模块
	NM2339
	个
	16
	1.分为皮肤层、皮下组织层、肌肉层，模块可拆卸更换；
2.可旋转装置，多次注射后可将损坏部位旋转移开，增加使用次数；
3.配有皮内注射外套，提供24个皮内注射点进行练习；
4.模块配有底托，便于增加稳固性；
5.肌内注射、皮内注射：可实现5°角的进针角度，正确操作会出现真实的皮丘，皮丘与皮试阴性结果极其相近，抽出液体后皮丘消失；
6.皮下注射；
7.可反复进行练习。

	14
	口腔模型
	KRK321
	个
	16
	1.可活动金属杆可以调节口腔的大小；
2.可进行刷牙，口腔护理等功能；
3.放大5倍。

	15
	血压测量听诊套装
	A型
	套
	13
	血压计：1.测量范围：0-40Kpa(0-300mmHg)，
2.示指允许基本误差：±0.5Kpa(±0.75mmHg)，
3.零位标记的误差应不大于：（±1.5 mmHg），
4.橡胶带长度：225±4mm，宽度：120±3mm；
听诊器：1.频响曲线：100-500Hz以测试声源为基准，
2.弹簧片硬度：HR15N82.9-88.4，
3.耳环弹力：两耳塞拉开140mm，弹力值在1.372-1.960N，
4.耳环弹性：两耳塞拉开300mm，1分钟后回复，变形不大于10mm。

	16
	高清网络摄像头
	200W
	台
	4
	1.半球式或枪式摄像机，焦距2.8mm；
2.像素不低于200w；
3.支持POE供电模式；
4.带红外夜视功能，夜视距离不低于180m；
5.★具有宽动态功能且不低于120dB，支持背光补偿功能，支持红外可识别180米处的人体轮廓；（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心检验的盖有CMA或CNAS认证标记的检验报告）
6.★当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警，在设定区域内出现以下情况时，不触发报警：光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃、旗帜飘动、车辆。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心检验的盖有CMA或CNAS认证标记的检验报告）
7.含4路摄像机网络布线，网线配置不低于五类。

	17
	硬盘录像机
	16路
	块
	1
	1.支持16路视频接入；
2.配置不低于8TB监控专用硬盘；
3.支持POE供电，可直接为16路摄像机供电。

	18
	装饰模块
	65㎡
	项
	2
	1.一共两间实训室装饰；
2.每间实训室面积约65㎡，主要处理墙面及顶面，刷乳胶漆。


