X射线粉末衍射仪（XRD）技术参数：

- 1.测角仪：θ-θ立式测角仪、衍射圆半径≥150mm；2θ角度范围≥-3°- +150°；2θ角度精度：全谱范围内＜±0.02°偏差；分辨率：<0.04°2θ半峰宽FWHM；最小步长：≤0.001°；精度: 0.0001°。（需供应商提供完整的高清图片证明材料加盖生产厂家公章原件）。

- 2.索拉狭缝：集成式索拉狭缝，无任何运动可调部件，增加测角系统的可靠性，从而使得桌面式XRD可安装于车载实验室平台。

- 3.金属陶瓷 X 射线管最大输出功率2.2kw，焦点：1 x 10 mm，默认配置Cu靶，可选配 Co、Cr、Mo靶等。

4.固态高频高压发生器≥600W，管压≥30kV，管流≥20mA。整机内置水循环冷却系统，强力冷却澎湃动力，满足仪器长时间运行，软件可实时显示X射线管中水温、流量、流速等信息。（需供应商提供完整的高清图片证明材料加盖生产厂家公章原件）。

- 5.桌面式XRD，仪器尺寸≤580*450*680mm（L*W*H），仪器主机总体积小于0.3立方米，重量≤120kg；（需供应商提供证明材料加盖生产厂家公章原件）。

6. DPPC探测器（数字脉冲处理计数探测器），计数吞吐量≥1×107CPS，DPPC探测器可高效抑制样品荧光，即使对于强荧光样品，也能提供出色的峰背比，无需使用二级单色仪，DPPC探测器在提供衍射数据的同时提供能量色散光谱数据。（需供应商提供完整的高清图片证明材料加盖生产厂家公章原件）。

- 7.电源及接口：220V±10V，50Hz，整机功率1000W，紧凑的家用墙插插头提供电源；USB接口连接PC用于控制XRD。

- 8.原位分析属性：提供2路气源接口，支持后期选配来集成支持多种原位分析附件。（如供应商提供完整的高清图片证明材料加盖生产厂家公章原件）。

9.样品舱内采用铅+铅玻璃防护，X射线管配备警示灯及光闸窗口防护。舱门具有空气弹簧升降门，并配有醒目颜色警示的卡扣式开门方式，观察窗含铅玻璃面积≥870mm^2，厚度≥8mm。舱外具有紧急停止、开关机等按键式开关装置，并配备长条高压警示灯。操作界面有舱门及光闸的关闭提示功能，且具有管压、管流、水温、流速等异常报警功能。生产厂家取得《辐射安全许可证》，产品提供辐射检测报告且符合《X 射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准》(GBZ115-2002)和《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》 (GB 18871-2002) 的要求。（如供应商提供完整的高清图片证明材料加盖生产厂家公章原件）。

- 10.生产厂家具有完整知识产权专用的物相分析及数据处理软件，在获得衍射数据后，可以自动进行物相分析，并给出物相各组分百分比，无需手动检索，无需扣背景，无需平滑，无需手动寻峰，仅仅需要点击“开始测试”，其它由软件自动分析完成，无需借助第三方工具（同时可兼容TXT，mdi，shd，dat，plv等）。（需供应商提供证明材料加盖生产厂家公章原件）。

设备清单：

| 序号 | 名 称 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线衍射仪 | 金属陶瓷 X 射线管最大输出功率2.2kw，焦点：1 x 10 mm，默认配置Cu靶；固态高频高压发生器≥600W，管压≥30kV，管流≥20mA。整机内置水循环冷却系统。 | 1套 |  |
| 2 | 软件 | 生产厂家具有完整知识产权专用的物相分析及数据处理软件，在获得衍射数据后，可以自动进行物相分析，并给出物相各组分百分比，无需手动检索，无需扣背景，无需平滑，无需手动寻峰，仅仅需要点击“开始测试”，其它由软件自动分析完成，无需借助第三方工具（同时可兼容TXT，mdi，shd，dat，plv等）。 | 1套 |  |
| 3 | 使用手册 |  | 1份 |  |
| 4 | 系统控制套装 | 电脑主机，显示器，键盘，鼠标等 | 1套 |  |
| 5 | 保修卡 |  | 1份 |  |
| 6 | 常量粉末样品架 |  | 10块 |  |
| 7 | 标准物质 |  | 1瓶 |  |